Technická specifikace nabídky – rev 01

| 1. Identifikační údaje zakázky |  |  |
| --- | --- | --- |
| Označení zakázky | Nákup prachoměru do monitorovací stanice znečištění ovzduší Třinec-Kanada |  |
| Zadavatel zakázky | Město Třinec Jablunkovská 160, 739 61 Třinec IČ: 002 97 313 |  |
| 2. Základní identifikační údaje o uchazeči |  |  |
| Název: |  |  |
| Sídlo/místo podnikání: |  |  |
| Tel./fax: |  |  |
| E-mail: |  |  |
| IČ: |  |  |
| DIČ: |  |  |
| Spisová značka v OR: |  |  |
| Osoba opráv. Jednat za uchazeče: |  |  |
| Kontaktní osoba: |  |  |
| Tel./fax. |  |  |
| E-mail: |  |  |
| 3. Technická specifikace nabídky |  |  |
| POŽADAVEK ZADAVATELE Parametr Minimální požadovaná hodnota Uchazeč musí splnit všechny požadované parametry, je oprávněn nabídnou lepší hodnotu |  | POPIS ŘEŠENÍ UCHAZEČE uveďte specifické parametry Vaší nabídky: - vždy uveďte, zda nabídka splňuje daný parametr (ano/ne) - v rámci technických parametrů uveďte konkrétní hodnotu parametru příp. popis řešení |
| Prachoměr |  |  |
| Prachový analyzátor pro měření frakcí prachových částic a zasílání výsledků do informačního systému kvality ovzduší (ISKO) ČHMÚ |  |  |
| Imisní monitoring |  |  |
| Měřené frakce: hmotnostní koncentrace frakcí TSP - celkový prašný aerosol, PM10, PM2.5 a PM1 |  |  |
| Monitoring početní koncentrace prachových částic na jednotku objemu (P/cm3) |  |  |
| Celkové rozsahy měření hmotností koncentrace částic na jednotku objemu: minimální rozsah 0-1000 µg/m3 |  |  |
| Celkové rozsahy měření početní koncentrace části na jednotku objemu: minimální rozsah 0-20000 P/cm3 |  |  |
| Velikostní rozsah měřených částic: minimální rozsah 0,2 – 10 µm |  |  |
| Měřící princip: optický (z důvodu možnosti nákupu 1 analyzátoru pro monitoring všech výše zmíněných parametrů) |  |  |
| Prachový analyzátor musí disponovat certifikátem o testu ekvivalence dle norem EN 12341 pro PM10 a EN 14907 pro PM2,5 |  |  |
| Nový prachový analyzátor bude napojen na stávající systém sběru a zpracování naměřených dat ve stanici, a umístěn do předem připravených prostorů v dané monitorovací stanici. Na monitorovací stanici jsou umístěny převodníky datových signálů typu ERAN, které umožňují převod všech naměřených dat do podoby čitelné pro staniční systém sběru a zpracování dat, který je nainstalován v řídící jednotce stanice (průmyslový počítač). Prachoměr je možné připojit na volné převodníky datových signálů typu ERAN, za předpokladu nakonfigurování a vložení nového E-PROM kompatibilního s daným přístrojem. V řídící jednotce je nainstalovaný řídicí systém stanice – SW WinIMAG od společnosti ENVItech s.r.o. Dodavatel zajistí převod datového signálu do formátu čitelného pro systém sběru a zpracování dat (ENVItech standard). Bude-li komunikace probíhat pomocí ethernetového rozhraní, je třeba zajistit u výrobce staničního řídicího systému konfiguraci komunikačního driveru pro sběr dat z prachového analyzátoru. SW ve stanici je schopen přijímat jakýkoliv typ signálu. |  |  |
| Součástí dodávky bude nastavení softwaru monitorovací stanice. Na monitorovací stanici je nainstalovaný řídící SW WinIMAG od společnosti ENVItech s.r.o. (verze 2.05/0) pro řízení a kontrolu všech měřících zařízení uvnitř stanice. Zadavatel provozuje dále SW pro centrální stanici WinCentral, který umožňuje vzdálenou kontrolu naměřených dat a také zasílání naměřených dat na webovou stránku pro informování obyvatel a na světelný informační panel. Dodavatel provede kompletní nastavení celého výše zmíněného systému na měřící i centrální stanici tak, aby systém umožňoval sběr a přenos dat, která bude analyzátor poskytovat. Kupující mu v součinnosti s dodavatelem systému poskytne přístup a potřebné informace pro nastavení. |  |  |
| Ostatní |  |  |
| Součástí plnění je kompletní dodávka včetně dopravy, vyložení, manipulace na místo, ustavení, montáže, uvedení do provozu. Součástí instalace prachoměru do monitorovací stanice je i zajištění průchodu sondy skrze střechu (sendvičový panel), instalace střešní průchodky i umístění a upevnění do 19“ racku. |  |  |
| Bude dodána kompletní dokumentace stroje. Bezpečnost zařízení bude zajištěna dle platných norem a předpisů. |  |  |
| Zkušební provoz, záruka |  |  |
| Zkušební provoz v délce 30 dnů. Po instalaci prachoměru dojde k podpisu protokolu o zahájení zkušebního provozu. Po úspěšném absolvování zkušebního provozu pak dojde k finálnímu předání a převzetí zboží. |  |  |
| Záruka min. 24 měsíců Bez omezení rozsahu provozu V průběhu provozu musí analyzátor umožňovat manuální kalibraci v místě měření, která nebude narušovat kontinuitu měření (nebudou narušeny ani hodinové průměry měřených parametrů). |  |  |

V ………………..dne

………………………………..

Podpis, razítko

Titul, jméno, příjmení