Kontejner (monitorovací stanice):

Venkovní rozměry: Délka x Šířka x Výška 3 m ±5% x 2,4 m ±5% x 2,3 m ±5%

Vnitřní rozměry: výška: ≥ 2,0 m.

Materiál konstrukce Nerezová ocel nebo kompletně galvanizovaná (pozinkovaná) ocel

Podlaha / stěny / strop “Sandwichové” panely (ocel nebo laminát / isolace / ocel nebo laminát). Pokud bude použita ocel, všechny její povrchy budou pozinkovány a pokryty antikorozní a ohnivzdornou epoxidovou nebo podobně kvalitní barvou. Tato povrchová úprava nesmí ovlivňovat měřené veličiny vně ani uvnitř kontejneru. “Sandwichové” panely musí mít tepelnou prostupnost ≤0.60 W/(m2∗°C). Uchazeč musí poskytnout v nabídce dokumenty prokazující shodu s výše uvedenými parametry.

Dveře a zamykací systém Kontejner musí být vybaveny zamykatelnými vstupními dveřmi. Jejich materiál musí být shodný s požadavky uvedenými pro podlahu, stěny a strop. Dveře budou vybaveny dvojitým gumovým těsněním, aby bylo zamezeno proniknutí dešťové vody a prachových částic dovnitř kontejneru. Rozměry dvěří: šířka 0,9 m ±5%, výška 2 m ±5%. Dveře budou vybaveny tříbodovým zamykacím systémem se dvěma nezávislými zámky.

Utěsnění Veškeré propojení s venkovním prostředím (odběrové vedení, napájecí kabely, apod.), včetně dveří, musí být utěsněno proti vstupu vlhkosti, vody, prachu a hmyzu do kontejneru.

Podlaha Povrch podlahy musí být z důvodu bezpečnosti protiskluzový. Nosnost podlahy musí být v každém bodu minimálně 250 kg/m2. Uchazeč musí poskytnout v nabídce dokumenty prokazující shodu s výše uvedeným parametrem.

Střecha Střecha bude vybavena pochozím roštem po celé ploše kontejneru se zábradlím a odnímatelným žebříkem - nosnost roštu musí být minimálně 250 kg/m2 v každém bodu roštu. Uchazeč musí poskytnout v nabídce dokumenty prokazující shodu s výše uvedeným parametrem

Upevnění žebříku Žebřík pro přístup na střechu kontejneru bude bezpečně upevněn ke stěně uvnitř kontejneru. Žebřík bude kovový, vyrobený z nerezavějícího materiálu; Hmotnost umožňující jednoduchou manipulaci; Protiskluzový povrch jednotlivých příček

Obecné požadavky na interiér kontejneru Kontejner bude dodán bez oken. Požadovaná je pracovní plocha / stůl pro údržbu, provoz a kalibraci měřících zařízení, otočná židle pro obsluhu, zásuvková skříňka pod stůl, držák kalibračních lahví, který umožní jednoduchou výměnu kalibračních lahví.

Umístění a instalace Dodavatel nainstaluje měřící kontejner na místo, kde je umístěný stávající kontejner, včetně připojení k elektřině. Dodavatel zajistí také ekologickou likvidaci stávajícího kontejneru a přestěhování a zprovoznění stávající měřící techniky do nového kontejneru.

Ochrana před bleskem Kontejner bude řádně uzemněný a bude mít vhodnou ochranu proti blesku dle EN 62305:2006

Elektrický systém: Vnitřní rozvody elektřiny musí splňovat příslušné ČSN. Napájení: 3x400/230 V Kompletní elektrický systém musí být chráněn proti přepětí. Elektrický rozvaděč v kontejneru bude vybaven jističi, pojistkami a 4 záložními elektrickými zásuvkami, nad rámec standardní měřící techniky. Elektrický systém bude rozdělen do několika separátních elektrických obvodů pro monitorovací zařízení, systém sběru a zpracování dat, klimatizace, apod. Celý prostor kontejneru bude vybaven osvětlením (≥500 Lux). Dodávka kontejneru bude zahrnovat revizní zprávu pro elektrický systém a připojení kontejneru.

Vybavení: Pracovní prostor musí zahrnovat 120 cm ± 20 cm dlouhý a 70 cm ± 2 cm široký stůl s ≥3 zásuvkami a otočnou židlí. Práškový hasící přístroj Dva 19’’ stojany pro měřící přístroje s nastavitelnými lištami pro umístění analyzátorů. Pro údržbu a kontrolu analyzátorů v horní části stojanů 1 ks plastové schůdky, minimální výšky 45 cm.

Rozvody plynů (hadičky): Budou vyrobeny z inertních materiálů (nerez, teflon) a budou využity k přívodu odebraných vzorků vzduchu k plynovým analyzátorům a k rozvodu kalibračních plynů z kalibračních lahví. Rozvody plynů, stejně jako elektrické rozvody budou umístěny v lištách tak, aby byla umožněna jednoduchá manipulace s nimi.

Klimatizace a vytápění: Kontejner bude vybaven klimatizací s topením, která zajistí stálou optimální provozní teplotu pro analyzátory 21°C ± 2°C. Klimatizace bude řízena termostatem. Zařízení zabezpečí chlazení a topení v teplotním rozsahu -20°C až +40°C a bude přizpůsobeno ke kontinuálnímu provozu během celého roku 365 dní a 24 hodin denně. Požadovaný typ klimatizace: SPLIT systém

Alarm Kontejner bude vybaven zabezpečovacím systémem (alarmem) proti neoprávněnému vniknutí a požárním alarmem. Systém (alarm) proti neoprávněnému vniknutí a požární alarm bude propojen vizuálním (blikajícím) alarmem a zvukovým alarmem. V případě spuštění uvedených alarmů bude také vyslán signál na centrální stanici a poskytne uvedené informace operátorovi. Kontejner bude poskytovat (I přes vzdálený přístup) následující informacce (statusy a alarmy): Status zabezpečovacího systému (alarmu) proti neoprávněnému vniknutí a požárního alarmu; Otevření dveří; Příliš nízký nebo vysoký průtok plynu pro všechny analyzátory a samplery; Napájecí napětí mimo toleranci. Napájecí napětí na všech fázích

Systém odběru vzorků plynných látek: Nuceně provětrávaný vzorkovací systém včetně izolace a vyhřívání proti kondenzaci v souladu s požiadavkami ČSN EN14211, ČSN EN 14212, ČSN EN 14625, ČSN EN 14626: Výška odběru: 3,5 m nad povrchem Měření průtoku vzorku, splňující normy ČSN 835511 Vzorkovací hlavice z nerezové oceli s bezpečnostním filtrem, ochranou proti vstupu hmyzu, sněhu, dešťových kapek a prachu. Vzorkovací trubice z borokremičitého skla v nerezovém potrubí s délkou 1330 mm Izolovaný manifold z borokremičitého skla s vyhříváním, 8 portů pro napojení PTFE hadiček (1/4´´), vzdálenost mezi jednotlivými porty 60 mm, celková délka 1080 mm. Průchodka pro střechu kontejneru: důkladně utěsněná Nasávací potrubí: průměr 25 mm, déĺka max. 1000 mm. Regulace průtoku na 50 l/min s tolerancí ± 10 %

Systém kontroly teploty a napájení stanice Automatické kontrolní zařízení pro monitoring všech podpůrných funkcí v kontejneru. Systém bude sledovat parametry klimatických podmínek v kontejneru a jeho napájení. Požadavky : - měření elektrického napětí a proudu na všech fázích - měření teploty a vlhkosti vzduchu v kontejneru - vzdálené ovládání topícího tělesa a klimatizačního zařízení na základě naměřené teploty v kontejneru - automatické spouštění stanice při náběhu stanice a po výpadku elektrického napájení – možnost vzdáleného ovládání - snímání poruchových stavů stanice (alarm, průtok v manifoldu, teplota, vlhkost vzduchu, výpadek napájení) - postupné připojování napájení jednotlivých 19‘‘ stojanů - vypnutí napájení jednotlivých 19‘‘ stojanů při nízké nebo vysoké teplotě v kontejneru – možnost vzdáleného ovládání - Automatické odpojení 19‘‘ stojanů po určitém (nastavitelném) čase v případě výpadku napájení (během zálohování 19‘‘ stojanů z UPS) - aktuálně naměřené hodnoty musí být přístupné přes RS-232/RS-485/RS-422, ETHERNET, GPRS komunikaci - všechny výše uvedené hodnoty a stavy budou zobrazovány na vestavěném displeji zařízení

Systém na monitoring meteorologických parametrů:

Kompaktní systém umožňující stanovení meteorologických parametrů – teplota, tlak a vlhkost vzduchu, směr a rychlost větru. Součástí dodávky je připojení dodávaných zařízení do stávajícího systému sběru a zpracování naměřených dat.

Meteorologický stožár: Stožár bude teleskopický (min. 4-dílný) a bude pevně připevněn k měřícímu kontejneru. Stožár bude vybaven držáky všech dodávaných meteorologických čidel. Napájecí a jiné kabely budou vedeny vnitřkem stožáru Výška vysunutého stožáru: 10 m Materiál: nerez nebo jiný nerezavějící kov

Čidlo směru a rychlosti větru: Princip měření: ultrasonický Kontinuální měření směru a rychlosti větru Umístění: v 10 m nad povrchem Rosah měření: 0,2 m/s až 60 m/s Přesnost měření rychlosti větru: ±2% Rozlišení: 0,01 m/s Přesnost měření směru větru: ±3° Rozlišení: 1°

Kombinované čidlo pro měření teploty a vlhkosti vzduchu: Typ čidel: Pt100 (teplota) a kapacitativní (vlhkost) Umístění: v radiačním krytu cca 2 m nad povrchem – na výložníku v minimální vzdálenosti 2 m od kontejneru Rosah měrení teploty: -30°C až +50°C Přesnost měření teploty: ±0,2°C Rozlišení: 0,1°C Rozsah měření vlhkosti: 10 až 100% relativní vlhkosti Přesnost měření vlhkosti: ±3%

Čidlo pro měření tlaku vzduchu: Měřící rozsah: 800 – 1060 hPa Přesnost: ±1 hPa

Řídící jednotka stanice:

Součástí dodávky je instalace a konfigurace veškerého softwarového vybavení pro sběr a zpracování naměřených dat, které je nainstalováno ve stávající řídící jednotce. Budou zprovozněny veškeré funkce, které zadavatel využívá ve stávající řídící jednotce.

Řídící jednotka stanice: s možností analogového snímání dat (5 s vzorky) z analyzátorů a čidel i digitální obousměrné komunikace (RS232, RS485, USB a LAN/ETHERNET) s analyzátory a čidly vybavenými těmito komunikačními porty s archivací 10 min, 1 h průměrů min. po dobu 1000 dnů, okamžitých hodnot (5 s vzorky) minimálně po dobu 365 dní s přenosovým modemem pro komunikaci pomocí GPRS (musí umožňovat využití rychlých sítí 3G) s možností dálkového ovládaní stanice v reálném čase (vzdálená plocha, restart řídící jednotky a přenosových komponent) s minimálně RAID 1 se zrcadlením dvou fyzických disků s minimálně 4 USB porty (2.0 nebo 3.0) – alespoň jeden na čelním panelu řídící jednotky s ovládáním externích zařízení (ventily, relé apod. min. 8 kanálů) kompatibilní se systémem provozovaným v ČHMÚ (WinImag, SQLView) včetně komunikace s centrální sběrnou stanicí a musí umožnit instalaci stávajícího software z původních řídících jednotek včetně GPRS přenosu s LCD monitorem (úhlopříčka min. 17’’) s možností instalace do 19” přístrojového stojanu, klávesnice, myš průmyslové provedení s možností montáže do 19” stojanu

UPS Po výpadku napájení musí být všechna měřící zařízení automaticky znovu spuštěna, bez nutnosti zásahu obsluhy. Výpadek měření a následné znovuspuštění musí být zobrazeno v řídícím systému stanice (včetně přesného data a času výpadku). Stanice bude vybavena zařízením UPS s následujícími parametry: - 2200 VA - Výstupní napětí: AC 230 V, 50 Hz Doba zálohování: ≥ 15 minut