Příloha č. 1 ZD (budoucí příloha č. 1 smlouvy)

Pořízení analyzátoru ozonu pro monitorovací stanici

Třinec - Kosmos

Technická zpráva

Zpracovala: Ing. Anna Turoňová, Odbor životního prostředí a zemědělství

Základní charakteristika dodávky a její účel:

Navrhovaný nákup nového analyzátoru ozonu řeší zabezpečení správného provozu již vytvořeného fukčního živého (on-line) imisního monitorovacího systému (IMS), který slouží jako podpůrný nástroj pro rozhodování a výkon státní správy na úseku ochrany ovzduší ve městě Třinci.

Hlavním uživatelem výstupu bude město Třinec. Dalšími uživateli získaných dat budou: Moravskoslezský kraj, Česká inspekce životního prostředí, Orgán ochrany veřejného zdraví KHS a ČHMÚ.

Nákup nového analyzátoru ozonu navazuje na zabezpečení správné funkce dlouhodobého monitoringu kvality ovzduší v tomto parametru ve městě Třinci.

Stávající analyzátor ozonu je již zastaralý, jeho funkčnost je omezená a je třeba jej nahradit.

- Umístění imisní monitorovací stanice

Stávající objekt automatizované stacionární imisní monitorovací stanice, se nachází v lokalitě Třinec – Kosmos, kterou vlastní Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). ČHMÚ má pro potřeby umístění monitorovací stanice pronajatý od města pozemek. Stávající analyzátor pro měření ozonu je majetkem města a nově pořizovaný analyzátor bude také majetkem města. Nově pořizovaný analyzátor ozonu bude imístěn v této stávající monitorovací stanici.

- Technické řešení

Nový analyzátor bude napojen na stávající systém sběru a zpracování naměřených dat ve stanici a umístěn do předem připraveného prostoru v dané monitorovací stanici.

Naměřená data budou zasílána na centrální stanici, umístěnou ve vybrané místnosti MěÚ Třinec, a následně budou data zobrazována na světelných informačních panelech. Data budou využitelná pro systém ISKO, provozovaný ČHMÚ.

- Technické parametry

Přístroj primárně určený výrobcem pro kontinuální časově neomezené měření vzorků venkovního ovzduší v klimatických podmínkách odpovídajících ČR.

(budoucí příloha č. 1 smlouvy)

Dodavatel do tabulky níže uvede k jednotlivým bodům písemné vyjádření slovy ANO/NE, že daný bod splní/nesplní a doplní požadované údaje.

|  |  | Splnění požadavků zadavatele | Poznámky /značky/typy/ parametry/atd. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ANO/NE |  |
| Měřící metoda tlaku: | ultrafialová absorpční fotometrie s úplnou kompenzací teploty a tlaku vzorku | …….. |  |
| Měřící rozsah: | ≥ 0 – 10000 nmol/mol | …….. |  |
| Rozsahy interní: | interně jednorozsahový | …….. |  |
| Nejistota laboratorní: | relativní nejistota do 6 % (k = 2) při koncentraci O3 120 nmol/mol | …….. |  |
| Nejistota polní: | relativní nejistota do 12 % (k = 2) při koncentraci O3 120 nmol/mol | …….. |  |
| Rozlišení displeje: | ≤ 0,1 nmol/mol nebo 0,5 % měřené hodnoty | …….. |  |
| Šum nulové hodnoty: | ≤ 0,30 nmol/mol RMS | …….. |  |
| Detekční limit: | ≤ 0,60 nmol/mol | …….. |  |
| Drift nuly (24 hod): | ≤ 1,0 nmol/mol | …….. |  |
| Drift zesílení (24 hod): | ≤ ± 0,5 % z rozsahu 1000 nmol/mol | …….. |  |
| Přesnost: | ≤ ± 0,5 % z rozsahu nebo 1 nmol/mol | …….. |  |
| Opakovatelnost: | ≤ 0,5 % z rozsahu 1000 nmol/mol | …….. |  |
| Linearita: | ≤ ± 1 % z rozsahu 1000 nmol/mol | …….. |  |
| Průtok vzorku: | ≤ 1,6 l/min | …….. |  |
| napět | Automatické spuštění analyzátoru po výpadku napájecího napětí. | …….. |  |
| Typové schválení: | v souladu se směrnicí evropského parlamentu a rady EU 2008/50/ES z 21. 5. 2008 |  |  |
|  | plnění směrnice musí být doloženo certifikátem laboratoře akreditované podle EN 17025:2005 | …….. |  |
| Splnění norem: | ČSN EN 14625:2013 pro O3 |  |  |
|  | ISO 13528:2005 pro mezilaboratorní zkoušky |  |  |
|  | parametry norem musí být splněny při odečtu měřených hodnot na displeji analyzátoru |  |  |
|  | požadovaná stabilita referenčních hodnot a citlivosti analyzátorů musí být závislá pouze na vlastním měřícím systému, nesmí být vázána nebo korigována pomocí referenčních nebo kalibračních zdrojů | …….. |  |
| Nejistota laboratorní: | rozšířená nejistota měření (k = 2) testovaných analyzátorů v laboratorních podmínkách při koncentracích dle výše uvedených norem | …….. |  |
| Nejistota polní: | rozšířená nejistota měření (k = 2) testovaných analyzátorů v polních podmínkách při koncentracích dle výše uvedených norem | …….. |  |
| Výstupy: | hodnota měřené koncentrace v jednotkách [nmol/mol] nebo [ppb] |  |  |
|  | digitální připojení k PC LAN/ETHERNET a sériově propojené adresovatelné RS232 nebo RS485 s paralelními konektory Canon 9, popřípadě USB) | …….. |  |
| Display: | v základní obrazovce minimálně měřená hodnota koncentrace v požadovaném rozlišení a indikace alarmů |  |  |
|  | při překročení kompenzace nulové hodnoty analyzátorů musí být indikována záporná koncentrace | …….. |  |
| Menu: | zobrazené v angličtině nebo češtině s možností výpisu všech základních parametrů, které mají vliv na kalibraci a správný provoz měřidla | …….. |  |
| Diagnostika: | komplexní řízení parametrů analyzátoru, možnost manuálního nastavení všech kalibračních parametrů měřidla |  |  |
|  | výpočet minutových průměrů a uložení nejméně jednodenních naměřených dat v EEPROM paměti měřidla |  |  |
|  | plná vnitřní a dálková diagnostika pro všechny podstatné funkce analyzátoru | …….. |  |
|  | nastavení limitů pro alarmy | …….. |  |
| Software pro PC: | zobrazení všech základních hodnot a diagnostiky na obrazovce PC a dálkové řízení všech funkcí |  |  |
|  | dálkové ovládání základních funkcí a možností dálkového sběru dat i dodatečného |  |  |
|  | přenesení dat z paměti měřidla | …….. |  |
| Rozměry: | montáž do standardního stojanu 19”, montážní pojezdy (rack-mount) musí být součástí každého analyzátoru | …….. |  |
| Čerpadlo: | interní | …….. |  |
| Vstupní filtr: | interní nebo externí PTFE (teflon) držák pro filtr o průměru 47 mm | …….. |  |
| Připojení: | Typu Swagelok ¼” z elektrolyticky leštěného nerezu nebo teflonu pro připojení trubky | …….. |  |
| Vstup vzorku: | přímo na filtr a/nebo do měřícího systému analyzátoru | …….. |  |
| Pracovní teplota: | 15-35 °C | …….. |  |
| Napájecí napětí: | 230 V / 50 Hz, euro PC kabel | …….. |  |
| Příkon náběh/provoz: | < 300 W náběh / < 150 W střední příkon při provozu | …….. |  |
| Dokumentace: | odborně přeložená dokumentace v českém jazyce v tištěném i digitalizovaném tvaru pro každý analyzátor včetně pneumatických i elektrických schémat a seznamu základních komponent a náhradních dílů | …….. |  |
| Servis | garance zajištění potřebných náhradních dílů a servisních zásahů nejméně po dobu 10 ti let provoz přístroje nebude omezen ani podmíněn periodickými kontrolami nebo nutností externího seřízení či kalibrace výrobcem nebo jím pověřené organizace. |  |  |
|  |  | …….. |  |
| Spotřební materiál: | součástí zakázky a ceny je i spotřební materiál pro dva roky provozu včetně jeho seznamu. přístroj nebude vyjma deklarovaného spotřebního materiálu, obsahovat součásti s životností kratší než dva roky. | …….. |  |